DW4813二极管特性图示仪

使用说明书

PJA2.751.014SS

湖南邵阳无线电仪器厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡文明路28号       邮政编码：422000

电话：（0739）5403650      5402325                传真：（0739）5402325

目    录

- 主要技术指标

- 电路原理简述

- 使用说明

- 仪器的校准

- 整机方框图及电路原理图

概   述

DW4813二极管特性图示仪可用于二端器件的特性测试，测试电流可达10A，扫描电压可达5KV，容性电流<1μA。

一、主要技术指标：

1.1  Y轴偏转系数

1μA~1A/度，按1．2．5进制分19档，误差≤±3%

1.2  X轴偏转系数

0.05V~500V/度，按１．２．５进制分13档，其中：

0.05V~50V/度，10档，误差≤±3%

100V~500V/度，３档，误差≤±５%

1.3  扫描信号：

输出电压范围与档级：０～5Ｖ　   正或负连续可调；

０～20Ｖ　  正或负连续可调；

０～200Ｖ　 正或负连续可调；

０～500Ｖ　 正或负连续可调；

０～5000Ｖ　正向连续可调

输出电流容量：０～５Ｖ　 10Ａ  （峰值）

０～20Ｖ　 200mA（峰值）

０～200Ｖ　100mＡ（峰值）

０～500Ｖ　100mＡ（峰值）

０～5ＫV　 ５mＡ （峰值）

功耗电阻：０～500ＫΩ，分11档，误差≤±10%

容性电流：≤１μA（注：相对湿度≤80%）

1.4  其它：

示波管：13SJ38J，有效工作面90×80mm

电  源：220V±10%  50HZ±2HZ

消耗功率：非测试状态30VA，最大功率60VA

预热时间：不少于15分钟

工作时间：能连续工作8小时

外形尺寸：222×354×478mm （B×H×D）

重    量：约17Kg

仪器工作条件：环境温度 –10℃~+40℃

相对湿度 +40℃时，20~90%

正常情况下，45~75%

大 气 压 力： 86~106Kpa

二、电路原理简述

DW4813二极管特性图示仪由以下几部分组成

主电源供给、扫描信号发生器、X、Y放大器、高频高压电源及示波管控制电路。

外接220V、50HZ电源提供了电源变压器的初级电压、电源变压器的次级绕组除提供示波管灯丝电压及标尺指示灯电源外，经整流、滤波和稳压电路后提供+150V，±12V等各组电压。

由电源变压器初级以自耦形式输出的60V电源通过调压器提供了扫描变压器（包括5KV扫描变压器）的初级电压，在其次级得到四组对称的交流电压，由面板上的峰值电压范围开关选择不同的输出电压，经全波整流后输出脉动的扫描电压，并且利用调压器的调压作用，且输出电压从0到该档级所规定的最高电压，且连续可调。由极性开关控制扫描电压的极性，经功耗电阻加至被测二极管。

当峰值电压范围开关置“5KV”时，扫描变压器初级绕组被断开，此时扫描变压器	无扫描电压输出。当按下高压测试按钮后，调压器输出接至高压变压器的初级绕组，调节调压器、高压测试插孔中有正向连续可调的0~5KV半波整流脉动电压输出。

电流/度、电压/度开关将被测器件的电流、电压取样送入X、Y放大器，通过放大后加入示波管的X、Y偏转板上，在示波管荧光屏上得到被测器件的特性曲线。

示波管显示电路由高频高压电路及示波管控制电路组成，显示电路提供了示波管的阴极、调制极、加速极及其它电极所需的电压。

三、使用说明

为了便于用户了解整机各部份的操作，在此着重说明各控制件的作用。

3.1总体结构

图1、前面板单元划分

图2、左侧板

图3、后盖板

3.2示波管及其控制电路

图4、示波管及其控制电路

2R2：开关电位器，拉出电源开，调节辉度；

2R5：聚焦；

2R8：辅助聚焦，互相配合调节，使图像清晰。

3.3偏转放大器：

电压/度开关：根据测试要求，选择合适的电压档位；

电流/度开关：根据测试要求，选择合适的电流档位；

校正“┴”开关：按下此开关，X、Y放大器输入端同时接地；

校正“-10度”开关：按下此开关，X、Y放大器分别加入校正电压，且光点沿X、Y方向各偏转-10度。

图5、偏转放大器

3.4、扫描电源

图6、扫描电源

峰值电压范围开关：选择扫描电源峰值电压范围，共分五档：0~5V，0~20V，0~200V，0~500V，0~5KV，当由低档改换高档，须先将峰值电压调到零，换档后再按需要的电压逐渐增加，否则易损坏被测器件。

极性开关：选择扫描电源极性，按下为负极性，否则为正极性。

功耗电阻：用以限制通过被测器件的电流，根据需要选择合适档位。

高压测试按钮开关，为安全起见，峰值电压范围置“5KV”档时，须按下此开关，调节调压器，高压测试插座中才有0~5KV的正向扫描电源。其时，Ｘ开关应置“100”“200”“500”三档中合适的档次。

为了改善器件正向特性测试效果，在功耗电阻１Ω的一端到地并联了二只100K—2W的电阻（见扫描电源原理图），它不影响测试参数，也不影响实际的功耗限制电阻，但在验收功耗电阻时，其限值与面板标称值之间的对应关系应按下表进行：

| 标称值 | 验收值 | 标称值 | 验收值 |
| --- | --- | --- | --- |
| １Ω | 0.95~1.05Ω | 1KΩ | 0.95~1.05KΩ |
| 2.5Ω | 2.37~2.62Ω | ５KΩ | 4.75~5.25KΩ |
| 10Ω | 9.5~10.5Ω | 25KΩ | 22~25KΩ |
| 50Ω | 47.5~52.5Ω | 200KΩ | 126~145KΩ |
| 250Ω | 237~262Ω | 500KΩ | 220~240KΩ |

3.5、测试台

图７、测试台

高压指示灯：当峰值范围开关置“5KV”时，高压指示灯亮。

测试选择开关：当按下“左”时，则左边测试插座有扫描电压，当按下“右”时，则右边测试插座有扫描电压；当按下“关”时，两组测试插座均无扫描电压。

测试插座：分左、右两组，当扫描极性开关释放时，“＋”测试插座输出正扫描电压；当按下扫描极性开关时，“＋”测试插座输出负扫描电压。

四、仪器的校准

仪器经过一定期限的使用或经过维修后，均需进行校准。

步骤如下：

+150V电源校准 → +12V电源校准→-12V电源校准 →-1400V高压电源校准   →-1V、-0.5V校准电压校准→X、Y轴-10度校准→X轴电压/度校准 →     Y轴电流/度校准

1．+150V，+12V，-12V的校准：

用0.5级校准表进行校准，测试点在电源印制板引脚上，+150V为引脚8.9；+12V为引脚19.20；-12V为引脚6.7；调节电位器：+150V为1W，+12V为1W2，-12V为1W3。

2．-1400V高压电源的校准：

用量程为1.5KV以上的高阻抗电压表进行，测试点为高压印制板插座的引脚7，调节电位器8R5位于板内，可通过调节孔进行调节。

3．“校准电压”的校准：

仪器内部设置的供使用者大致判断仪器是否正常用的校准电压，共二档：-0.5V与-1VX放大器用的是-0.5V，Y放大器用的是-1V，由-12V经5R54，5R55，5R52分压后形成，可在“-10度”键上相应引脚上测得，误差应≤±1%，测试仪表精度应高于0.5级，且输入阻抗高，以确保不对被测电路产生影响。

4．X轴、Y轴、-10度校准

按入校正“┴”键，调节X、Y轴移位电位器，使光点位于坐标片右上角顶点，再释放“┴”键，按入“-10度”键，调节X轴、Y轴校准电位器4W2，5W2，使光点偏转沿X、Y方向均为-10度。

5．X轴偏转因素的校准

将功耗电阻置于“500K“档，调压器调到零，峰值范围置“5V”档，Y开关置1A/div档。标准电压源的接地端接于“-”孔，另一端接于“+”孔，将加电压信号一边的测试选择按键按入。当施加的标准电压为X开关对应档级值的10倍时，光点应偏转10度，偏转方向由标准电压的极性决定，误差≤±3%，如有超差，应修正4R31~40，4R44~53中相关的电阻。“100”，“200”，“500”三档为5KV高压专用档位，校准时应将标准电压源加到高压测试插孔上，其中，原接“+”孔的引线改接到上边测试孔，即标注“5KV”的测试孔上，误差应≤±5%，如有超差，可修正4R41~43中相关的电阻。

6．Y轴偏转因素的校准

将X开关置于较高档位，如50V/div，校准电流源的接地端插入仪器左侧下方插孔中，另一端插于“-”孔中，当注入的标准电流为Y轴开关档级值的10倍时，光点应偏转10度，误差≤±3%，如有超差，可修正5R32~50中相关的电阻。

五、整机方框图及电原理图