DW1718-2直流稳压电源

使用说明书

PJA2.702.007SS

湖南省邵阳无线电仪器厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡文明路28号    邮政编码：422000

电话：（0739）5402325  5403650         传真：（0739）5402325

- 概述

DW1718-2型直流稳压电源是一种高稳定度，输出电压连续可调的直流稳压电源，具有分档截流、过压多重保护电路，适用于各院校、厂矿企业和研究单位。

DW1718-2型直流稳压电源应用传统的串联调整型稳压线路；同时采用可控硅控制整流电压；控制线路以高可靠性、高稳定度的集成电路以及脉冲变压器等元件设计而成的，保持调整管的管压降基本恒定，控制了调整管的功耗，从而使整机效率大大提高，可靠性高、稳定度好，纹波小噪声低，体积和重量减少。本机分档连续可调，设计有分档截流选择电流大小保护。另外，还采用轴流风机冷却，散热，进一步提高了整机发热部件的可靠性，延长了整机寿命。输出电压、电流采用数字显示，直观、方便、可靠。保护采用可控硅与继电器双奎保护，大大提高了保护的可靠性。

- 技术指标

- 输入电源：单相（AC）  220V±10%    50HZ±5%

- 输出电压：DC：0.5V~30V   按十进制定点连续可调

- 输出电流：DC：0~20A

- 源效应：≤0.1%

- 负载效应：≤0.5%+2mV

- 输出纹波噪声电压：≤5mV（有效值）

- 温度糸数：≤5×10-4/℃

- 消耗功率：<1000W

- 保护性能：分1A、5A、10A、15A、20A五档，超出该档值约20%时立即截流保护。过压保护分10V、20V、30V档，当输出电压超出该档10%时保护。

- 显示精度：≤±0.2%  读数±1个字

- 适应环境：温度：0~40℃

湿度：20%~90%RH

- 可连续工作8小时。

- 重量：26Kg

- 体积：280×190×510mm3  (B×H×D)

- 工作原理

DW1718-2型直流稳压电源采用串联调整及可控硅控制整流电压原理设计。由N4及外围R41、R21、R20、V36、S4、S3元件组成高性能取样放大电路，经V11、V13推动放大，控制V35（4只并联）调整管，达到一级稳压。N3通过R1、R2取样信号，经V8、R4、V6、V7、R3、C5产生同步信号，由N4及R46、R47、C24信号同步比较放大产生同步电压控制信号，V24驱动T2去调整V30、V31工作状态，形成一级稳压。

S2开关选择截流档位，N4、V17、V19、V20、V23截流保护。N5、V14、V19、V20、V23过压保护。

- 使用方法

  - 接通电源，将电源开关置ON位置。

  - 按下“V、A”按钮，V指示灯亮，显示输出电压。

  - 将V档置于0.5~30V所需的电压；将限流选择放在所需保护的档位。S3、S4往“O”位拨动时，速度不要太快。

  - 即接通负栽。

  - 按下“V、A”按钮，A指示灯亮，显示输出电流大小。

  - 如保护指示灯亮，按下“按下启动”，工作即恢复正常。

- 常见故障排除

  - 电源无输出：检查电源输入是否正常；交流保险丝是否接触良好。

  - 电源无输出显示屏亮：检查保护指示灯是否亮，按下启动是否恢复正常，如不正常，检查V23、V30、V31、T2、N4、V35。

  - 保护指示灯亮：检查N5、R24、S2、N4、V14、V19、V20、V17工作状态。

  - 输出电压跳动：检查N3、V6、V7、V8及N4（1~7）工作状态。

  - 源效应差： 检查R46、R47、C24是否虚焊。

  - 负载效应差：检查V30、V31、V35是否有一只坏了。

  - 输出电压正常无屏显示：检查N1有无+5V输出。

  - 数字面板表无显示：检查各连接于面板表连线是否虚焊，取样点是否虚焊。

- 附件

1．使用说明书一本。

2．电源线一根。

3．保险丝DC10A 3只。