DJ-33Ⅲ型 电参数动态平衡测试仪

使用说明书

山东力创科技有限公司

1、功能与特点概述

- 电参数动态测试仪是一种体积小、结构紧凑、低功耗，便携式的适合于测量油田抽油机性能的测量仪器。

- 该仪器采用电磁隔离和光电隔离技术，电压输入、电流输入及输出三方互相隔离。

- 电参数动态测试仪能在线（设备不停电）测量线路的电参数。

- 该仪器测量范围宽，能应用于不同的线路，该仪器能够测量三相三线制及三相四线制的电参数。

- 该仪器能测量线路的线（相）电压、电流，功率因数、无功功率、有功功率、有功电量，无功电量。

- 测量时不必外挂电源，开机后可以根据汉字提示进行操作，简单方便。

- 该仪器带有RS232通讯接口，与上位机接口方便，测量数据可以经过上位机处理后输出，亦可以用微打输出，打印机为嵌入面板式微型打印机。

  - 该仪器测量范围宽，具有自动切换量程功能，这是该仪器特有的功能，并在测量范围内保证测量精度。

  - 数据存储功能，该仪器能够存储30口抽油机的电参数，当仪器掉电后数据不丢失。

  - 在测量中，所测量的电参数值能够在液晶屏上进行动态显示。

  - 能够采集抽油机一个冲程的瞬时有功功率值，并根据有功功率值进行功率-时间曲线显示。亦可通过串口将所采集有功功率值上传给计算机，在上位机上进行曲线显示。

  - 能够分析一个冲程内的上冲程功率的最大、小值以及下冲程内的功率的最大、小值，便显示其值，计算上下冲程内的功率最大值的比值。

  - 能够计算一个冲程内的负有功总量与正有功总量的比值，从而可以知道目前油井配重是否合理，此方法为利用有功功率法来判断油井配重是否合理。

  - 能够采集上下冲程的电流，分析上下冲程的最大值以及最小值，计算上下冲程的电流最大值之比，次方法为传统的电流法来判断抽油机是否平衡，也就是常说的电流法。

  - 注：如何看待抽油机是否平衡？

目前在抽油机管理中通常用于判断平衡与否的一个标准是平衡率，就是抽油机上行最大电流与下行最大电流之比，认为此值在0.8-1.2之间抽油机就是平衡的。实际上，电流平衡不能保证抽油机一定平衡，电流不平衡的抽油机也有可能是平衡的。因为电机与变压器不同，它空载时的电流就达额定电流30~40%，在负载开始增加时，电流变化并不大，而是功率因数在变化，所以对于大马拉小车的抽油机（油田抽油机上这种情况很普遍）就算是不平衡从电流上也看不出来。其次是电流分不出正负，发电与用电都产生电流，一些严重不平衡的井在发电时产生一个很大的电流峰，但从电流上看还相当平衡。所以说电流如果不平衡，抽油机肯定不平衡，电流平衡了抽油机也不一定平衡。要想真正看出抽油机的平衡情况，只有查看电功率曲线，分析功率曲线的变化趋势以及负功在整个做功过程中所占得百分比，才可以真正分析出抽油机平衡状况。

2、技术性能

2.1测量参数

三相线（相）电压、相电流、功率因数，有功功率，无功功率，电量。

2.2测量范围

线电压：50~1200V／2500V			电流：0~100A/200A

功率：取决于电压、电流二者的结合，｜功率｜最高可达655Kw。

测量精度：（常温下，工频50Hz±5）

CMC（计量许可证）精度等级1.5级，实际测量精度如下：

电压误差：≤0.5%标准值			电流误差：≤0.5%标准值

功    率：≤1.0%读数值          电   量：≤1.0%读数值

角    差:	≤1.0°

3、操作说明

3.1操作面板

充电

通讯

AC220V

电参数动态平衡测试仪

复位

确认

LCD显示屏

打印机

山东力创科技有限公司

电源

F1

F2

背光开光

TEL:0634-6251393

电源

功图采集

3.2操作菜单提示

XX年XX月XX日XX时XX分XX秒

DJ-33Ⅲ型

电参数动态平衡测试仪

力创科技

测       量

通       讯

数 据 查 询（曲线）

数 据 打 印

时 间 校 准

电 池 电 量

请输入井号：XXXX

0123456789ABC

DEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ-#$

请输入数据存储

间隔：01秒

（一）   										（二）

（三）												（四）

请选择测量线制：

三相三线制

三相四线制

请输入测量时间：

0 0时0 3分

（五）											（六）

请 选 择 该 井 冲 程 大 约 时 间：

时间约：01－15秒

时间约：15－20秒

时间约：20－30秒

时间约：30－40秒

时间约：40－80秒

XX时XX分XX秒    功率因数=+0.000

Ua=0000.0伏			Ia=0000.0安

Ub=0000.0伏			Ib=0000.0安

Uc=0000.0伏			Ic=0000.0安

P=+000.00千瓦		Q=000.00千乏

有功电量  Ap=+0.0000 度

无功电量  Aq= 0.0000 度

（七）												（八）

测量结束请确认数据存储

序号（00-29）：0 0

确认是否打印？

是？

否？

（九）  										（十）

请选择查询参数：

电参数平均值

示   功   图

请输入查询数据序号：

（00-29）：0 0

（十一）											（十二）

Pmin：+000.00KWPmax：+000.00KW

P-：P+=XX.XX

井号：XXXXXXXXT=XX.XS

时间：XX年XX月XX日XX时

井号：XXXXXXXX				λ=+0.000

开始：XX年XX月XX日XX时XX分XX秒

总测量时间：XX时XX分

Ua=0000.0伏			Ia=000.0安

Ub=0000.0伏			Ib=000.0安

Uc=0000.0伏			Ic=000.0安

P=+000.00千瓦		Q=000.00千乏

Ap=+0.0000度		Aq=0.0000度

（十三）										（十四）

030513162109

年   月   日    时   分   秒

电池电量（0-99）：98

请按确认键返回

（十五）										（十六）

井号：XXXXXXX

开始时间：

XX年XX月XX日XX时XX分XX秒

结束时间：

XX年XX月XX日XX时XX分XX秒

上冲程电流最大值：XXX.XX安

上冲程电流最小值：XXX.XX安

下冲程电流最大值：XXX.XX安

下冲程电流最小值：XXX.XX安

井号：XXXXX        R=XX.XX

时间：XX年XX月XX日XX时

（十七） 										（十八）

上冲程功率最大值：XXX.XX安

上冲程功率最小值：XXX.XX安

下冲程功率最大值：XXX.XX安

下冲程功率最小值：XXX.XX安

井号：XXXXX        R=XX.XX

时间：XX年XX月XX日XX时

（十九）

3.3操作步骤

3.3.1测量（必须戴高压绝缘手套，箱体上的地线应接地！）

- 电压测试夹及电流互感器的使用

将钳形电流表互感器按A、B、C三相顺序夹在被测线上，此时，注意电流的流向，电流互感器上标有（A+、A-）、（B+、B-）、（C+、C-），其中A、B、C表示相序，+、-表示电流的流入方向，即电流从+端流入由负端流出。电压测试夹请按与电流线相同的相序接入（注意电压测试线有四根，其中黄、绿、红为测量线路的A、B、C相，而黑线为中性线）当测量线路为三相三线制电路时，可以将黑色中性线拔下或不接，只需接入A、B、C相即可。 (注意:钳形电流互感器的A,B,C一定要与电压线的A,B,C相序一致)

- 操作步骤

当完成（1）后，按下电源开关，此时，LCD（液晶显示器）上出现菜单1，按照提示按下确认键即可进入下一个菜单2，此时默认值为“测量”，只需按确认键即可进入菜单3---6。输入井号菜单要注意，具体操作过程见（3）。如要终止测量，只要按“确认键”，仪器就会提示存储测量数据，存储完毕后，LCD显示“测量终止，需要打印吗？”用户可以根据需要来进行是否打印选择。同样当测量时间到时,出现相同提示,可根据需要进行选择。

- 井号的输入方法:

被测量油井的井号为1~8位由数字、汉语拼音字母及特殊字符组成的字符串，其具体输入方法如下：当操作进入菜单3以后，移动左右键来左右移动光标，当需要上下移动时按下降键可以进行上下移动，当光标移动到某一字符的位置时，可以通过F1键来进行选中此字符，当该字符输入有误时，可以通过F2键进行删除。当井号输入完毕后，就可以按确认键进入下一个操作界面。注意，井号最低位1位，如果不输入井号就不能进入到下一个画面。

- 测量线制选择

本仪器能够测量单相、三相三线制及三相四线制线路的电参数，当操作菜单进行到线制选择时，可以移动上下键进行线制选择，当光标移动到适当的位置后，用确认键进行选中即可。

  - 被测井冲程时间选择

如果在测试的过程中需要进行测量该井的功图，则在进入该画面（七）时，需要选择该井一次冲程的大约时间，该画面只是给系统提供一个大约的冲程时间，在测量结束后，进行查询曲线时，系统会提供一准确的冲程时间。

  - 各显示数据的代表含义及显示内容

进入测量开始画面后，就可以看见屏幕上显示的实时数据，其中画面八为电压、电流及功率因数的瞬时值，其中Ua、Ub、Uc分别为A、B、C三相的电压，Ia、Ib、Ic分别为三相的电流。P为有功功率，Q为无功功率，Ap为有功电量，Aq为无功电量。

图十四中显示的曲线为功率时间曲线，其中Pmin为一个冲程内的功率最小值，Pmax为功率的最大值，T为本次油井的冲程周期，P-：P+为本次油井的冲程周期内的所做负功于所做正功的比值。

图十八为油井一个冲程内的上冲程电流最值与下冲程内的电流最值，其中R为上冲程电流最大值与下冲程电流最大值的比值，该比值可以反映一定的抽油机平衡状况，一般情况下此值在0.8-1.2即可认为抽油机是平衡的，但电流法往往不能正确反映抽油机的平衡状态。

图十九为油井一个冲程内的上冲程功率最值与下冲程内的功率最值，其中R为上冲程功率最大值与下冲程功率最大值的比值，一般情况下此值在0.8-1.2即可认为抽油机是平衡的，功率法可以较为正确的反映抽油机的平衡状态。如果采用电流法和功率法相结合，就可以正确的反映出抽油机的平衡状态。

  - 示功图数据采集

进入测量画面后，如果需要采集示功图，等到抽油机的“驴头”升到最高点时，按下面板上的功能键F1，就会看到画面上有一五角形在闪烁，同时可以看见面板右侧的“功图采集”指示灯闪烁，说明数据在采集功图，采集示功图的时侯，显示画面将不刷新，但是其瞬时值的采集过程仍然在进行，当一个冲程采集完毕后，即下一个最高点到来后，再按一下功能键F2，就会看到五角形消失，同时“功图采集”指示灯将熄灭，说明一个采集过程完毕，显示画面继续刷新。如果需要查看示功图，可以在测量完毕从数据查询里去查看或者是按复位键退出或按确认键终止测量，到第二屏显示画面的数据查询中去查看示功图。

  - 打印输出内容意义

打印输出的内容为所在测量时间段内的各测量数据的平均值，其中包括有功电量、无功电量、有功功率、无功功率、各相平均电压、各相平均电流以及功率因数的平均值，其中λ为平均功率因数。

3.3.2 数据查询

本仪器将测量所得的数据按照一定的要求进行线性变换及数学模型处理，形成无功功率、视在功率、累计电量、功率因数，只要从其他任一画面上选择“复位”按键，返回主菜单1，选择“数据查询”后，可以根据提示进行电参数平均值查询，或者是进行示功图查询。当查询电参数时，将出现电压、电流、功率、电量、功率因数的画面，具体见画面13。如果查询示功图时将出现图14所示。当需要返回或要切换到其他功能时，按面板的“复位”键。

3.3.3打印

经过处理后的数据保存在外部数据存储器中，当用户需要打印的时候，打开电源，只要进入主菜单2，再用光标键选择“打印”项即可进入，如果直接按答应键就可将所测量数据的电压、电流、功率、电量等平均值打印输出，选择“确认”后，即可看到LCD显示“正在打印…”，一会后，打印机就会将所测电参数值打印输出。

3..3.4系统校时

本仪器所依据的时间均取自仪器本身的系统时钟。由于某些原因可能出现时钟偏差现象。为了准确测量及记录数据，需要校正系统时间。只要从其他任一画面上选择“复位”按键，返回主画面1，选择“校正系统时间”项即可进入菜单15 ，通过按面板上的左右方向键，选取相应的位，按上下方向键进行当前位的时间修正，修改完毕，按确认键即操作完毕，并返回菜单1。

3.3.5电池充电

本仪器充电时只需要插上充电电源的插头,就会看见面板上的充电指示灯亮,在主画面下，可以看到当前的电池电量，也可以通过电池电量来进行查询当前的电池容量，见图16。当电池电量不足时，请及时充电，以免将电池过度放电，从而减少电池的使用寿命，当电池电量减少时，就会看到第一屏显示画面中的电量指示会减少，当电量减少直至电池电量不足时，主画面1上的电量指示会变空而且会不断的闪烁，提示系统需要充电了。通常情况下从电量不足到充满大约需要12个小时左右。注意，电池的电量千万不能放空，不但给下一次冲电带来麻烦，而且也会影响电池的使用寿命。

3.3.6通讯

开机后，按照显示提示进行操作，当操作到通讯位置后，按下确认键，此时测试仪工作在查询状态，当接受到上位机发送的呼叫信号以后，然后把相应的测量数据发送给上位机，当通讯完毕后，然后重新回到菜单1的界面，通过该通讯接口，可以将被测量油井的数据上传到PC机。具体上位机程序，可以用本仪器所带软盘进行安装，上位机操作步骤可以按照上位机提示来进行操作。

3.3.7安装纸卷

此部分应仔细阅读，在更换打印纸或色带时应仔细，不要扯坏打印机通讯线！

3.3.7.1更换打印纸

  - 取下打印机的前盖板，从仪器面板上取下整个打印机：用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条，将整个打印机从仪器面板上轻轻取下。

注意：在取下打印机之前，一定要确认已关断打印机的电源！

  - 从打印机上取下纸卷轴：只要稍用力捏伸缩纸轴的两端即可轻松取下纸轴，如果打印机上已有纸卷，可跳过这步，到第五步。

  - 将新纸卷套在纸卷轴上，稍用力捏伸纸卷轴的两端，将纸轴放入打印机的导槽内，松开手指，确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

  - 将纸端剪齐。

  - 安装打印纸

取下面板，从打印机头上取下色带（色带的取法见（3.3.7.2更换色带）），然后按照（3.3.7.1更换打印纸）中步骤步进行操作，这时用手将纸头送入机头下面入纸口处，用手将纸塞紧，然后拿好打印机，有纸卷的一側朝着操作者，然后用手轻轻拨动右下脚位置的黑色小圆柱形滚轴，拨动方向朝着操作者的怀里。当打印纸露出一定长度后，即可停止操作，然后在将色带、面板安装到原来位置即可。

- 将整个打印机装回到仪器的面板上。

3.3.7.2更换色带

色带在打印机出厂时已经装好，但经过一段时间使用后，需要更换色带盒。可以按下面的步骤更换色带盒。更换色带的操作步骤如下：

- 取下打印机前盖板。

- 从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，取下色带盒（注：色带盒旋钮的一端为右端）。

- 换新的色带盒。首先酱色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上，左端稍微抬起，不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底，请用手指按住色带盒上的按钮，按键头方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，如未拉直，或色带还露在色带盒的外面，可再旋动色带盒上的旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头里时，更换色带更加容易。

- 装上打印机的前盖板，先将前盖板上部挂在机架上，注意对准指示灯和按键，再稍用力向机架方向按前盖板下部，将前盖板扣在机架上。

注意当打印机打印不清晰时，请及时更换色带。

4、仪器维护

除人为因素破坏仪器，不能正常使用以外，产品免费保修一年。

4.1常规维护

经常保持仪器的清洁、干燥、通风、向上、请勿重压、震荡。用户勿随意拆卸仪器，以免损坏内部元件或接口。

4.2非常规故障及处理措施

当仪器出现非常规故障（如：运行不正常，测量精度降低等）时，请及时与专门维修维护人员或厂家联系处理。